温湿度变送器的使用注意事项有哪些？

温湿度变送器使用时需注意环境选择、安装规范、供电稳定性及定期校准，以确保测量精度和设备寿命‌。

首先，在‌环境选择‌上，应避免将变送器安装在酸性、碱性或含有机溶剂的气氛中，也应远离粉尘大、强电磁干扰或高温高湿区域。若用于工业现场如化工车间，建议加装防护罩，防止水汽、腐蚀性气体侵入设备内部。

其次，‌安装位置‌要科学合理。应垂直安装，传感器探头朝下，避免雨水倒灌或冷凝水进入壳体。同时，不要靠近墙壁、门窗、空调出风口等温度易波动区域，以免影响测量准确性；若空间较大，建议多点布设以获取平均值。

在‌接线与供电‌方面，务必按照说明书正确连接电源与信号线，防止反接造成损坏。建议使用屏蔽双绞线并单独穿管敷设，远离强电线路，减少信号干扰。对于模拟量输出(如4-20mA)设备，当传输距离超过200米时，优先选用频率输出型传感器以减少衰减。

此外，‌运行维护‌不可忽视。设备通电后需预热30分钟再进行测量，以保证数据稳定。长期使用后，传感器会因灰尘、油污或老化导致精度下降，建议每年至少校准一次，尤其在制药、实验室等高精度场景中更应严格执行。清洁时可用无尘布蘸酒精轻拭探头，避免划伤敏感元件。

最后，‌特殊工况‌下需采取额外措施。例如在混凝土养护室等95%RH以上的高湿环境中，应选用专用防水型变送器，并确保其具备IP65以上防护等级；在高温烘房或烟气管道中，则需选择耐高温型号(如支持200℃环境)以保障长期稳定性。